牙科综合治疗椅技术参数

出厂配置：

1、电动牙椅

1.1靠背和坐垫采用一体式护腰坐垫，符合人体工程学设计，可以对患者腰部有良好的支撑，配备专业蝴蝶形靠背，肩部较窄，让医生尽可能靠近患者的口腔。

*1.2牙椅标配一键管路反冲洗消毒功能，同时对手机管路、洁牙机管路、主控和副控三用枪以及漱口水进行消毒，无需通过脚踏控制。

*1.3座椅升降范围最高780mm，最低400mm；椅位具有下降安全保护装置，下降遇到阻碍物会停止下降，并升回，及配有急停开关。

1.4座椅最大承重≥180kg

1.5靠背俯仰与水平角度0°～65°

1.6配置座椅左右扶手，右扶手可向外旋转180°，方便患者上下牙椅。

*1.7漱口水、副控三用枪具有加热系统，具有防干烧功能，可实现恒温供水。

*1.8内置式洁牙机

*1.9下挂式器械盘,器械盘负重≥5kg，盘面倾斜度≤3°

1.10可折叠，双关节头枕

2、冲痰漱口定量给水自动系统

3、记忆位控制系统

4、水气电总开关装置

5、可旋转手机挂架装置

6、助手架组合装置

*6.1具有强弱吸唾装置

6.2助手位控制面板可控制漱口开关，冲痰盂开关。

6.3助手位动态器械架，挂架可90°旋转，工作台台面配备硅胶防滑垫，可进行高温消毒。

6.4吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞，并可拆卸清洗消毒。

- 玻璃痰盂缸

- *7.1痰盂下水速度≥1000ml/min

*7.2痰盂高度适中，可90°旋转痰盂，方便老人儿童漱口。

8、脚踏控制

9、脚控装置（控制电动椅上下，仰卧）

10、外置式储水罐：配备储水罐，无需频繁添加纯净水或消毒液，可实现整机管路消毒。

*11、进口医用水/气管：整机使用进口材料水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀能力强，经久耐用

12、USB线连接

*13、LED-2口腔灯（感应、防树脂固化模式）

13.1口腔灯配备感应模式，防止交叉感染。

13.2采用LED节能光源，节能环保，发热量低，多种光源调节，具备防固化模式。

*14、LED观灯片

15、内置式地箱

16、医生座椅：多功能医师座椅符合人体工程学设计专利，不锈钢材质五星脚，座椅高度或靠背角度可调节。

*17、质保期≥2年

技术参数：

输入电压：220-300V  50Hz/60Hz

水源水压：0.2-0.4Mpa

额定功率：300W      排量≥55L/min（水负压）

起源气压：0.55-0.8Mpa    ≥120L/min（气负压）

注：技术参数中标“*”号必须满足或优于，否则投标无效；非“*”号条款允许负偏离≤3条，否则投标无效。