婴儿辐射保暖台

1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2.设置温度与皮肤温度分屏显示；

3.独立的超温保护系统；

4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

★5.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸，至少具有输液软垫5通道（需提供证明材料）

6.产品具有自检功能，多种故障报警提示；

7.前面板具有温度校正功能；

8.具有肤温传感器脱落报警提示功能；

9.婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

10.具有数据储存功能；

11.具有APGAR评分计时功能；

12.具有RS-232接口。

13.工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤600VA

14.控温方式：预热、手控、肤温三种控制

15.肤温控温范围：32℃～37.5℃

★16.肤温显示范围：5℃～65℃（需提供证明材料）

17.控温精度：≤0.5℃

★18.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内（需提供证明材料）

19.床面温度均匀性：≤2℃

20.辐射箱水平角度：0°～90°双向转动

21.婴儿床倾斜角度可调

22.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

23.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

注明：

1、投标人须保证原厂正品供货，提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。如验收时发现提供的产品与响应文件不符，视同虚假响应将并上报监管部门，由此产生的责任与后果均由成交人承担。

2、标“★”项参数为实质性参数，必须全部满足，否则其投标无效；非标“★”项参数负偏离≤3项，否则按无效标处理；证明资料包括医疗器械注册证或医疗器械注册登记表或制造商的产品原厂彩页或产品技术白皮书或产品使用说明书或产品第三方检验报告。