经皮黄疸仪技术参数要求

1、测量方式：蓝、绿光比较

2、精密度（重复性）：<2%

3、测量精度：±1mg/dl或±17μmol/L

4、测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425μmol/L

5、光源：氙闪光灯

★6、显示：液晶显示带背光

- 7、单位：mg/dl, μmol/L(可随时切换)

- 8、数值：3位数字直接读取，无需对照表换算

- ★9、平均值计算：自动计算2-5次的平均值，当前值和平均值同时显示

- ★10、快速充电：充电时间≤1.5小时

- ★11、测量次数：一次充电可测量1000次以上

- 12、校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1

- 13、仪器轻巧：含电池组重量≤180g

- ★14、具有无操作自动休眠和自动关机功能，防治电池过量放电而损坏。

- ★15、具有紫外线滤除功能，避免对婴儿皮肤的伤害。

- 注明：

1、投标人须保证原厂正品供货，提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。如验收时发现提供的产品与响应文件不符，视同虚假响应将并上报监管部门，由此产生的责任与后果均由成交人承担。

2、标“★”项参数为实质性参数，必须全部满足，否则其投标无效；非标“★”项参数负偏离≤3项，否则按无效标处理；证明资料包括医疗器械注册证或医疗器械注册登记表或制造商的产品原厂彩页或产品技术白皮书或产品使用说明书或产品检测报告。