生物安全柜参数要求

基本要求：设备出厂日期须为 2025 年 1 月 1 日后生产的全新设备。

一、技术指标：

- 气流模式：30%外排，70%循环

- *通过生物安全柜YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜认证和GB 41918-2022 生物安全柜认证

- 流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s

- 送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%

- 具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互

- LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数

- 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能

- *前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全、前窗玻璃具有全幅可清洁功能,彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍， 扫除卫生死角

- 配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警

- 有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示、有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示

- *报警代码显示提醒设计

- *上柜体底部结构的可搬抬结构设计，便于叉车搬运及人工搬抬放置上柜体，安全方便

- *具有水阀、气阀孔交错设计，位于正视安全柜方向的左侧

- 外部尺寸≤（L×D×H）1300mm×760mm×2250mm

- 内部尺寸＞（L×D×H）1100mm ×580mm×650mm

注明：

1、投标人须保证原厂正品供货，提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。如验收时发现提供的产品与响应文件不符，视同虚假响应将并上报监管部门，由此产生的责任与后果均由成交人承担。

2、标“★”项参数为实质性参数，必须全部满足，否则其投标无效；3、非标“★”项参数负偏离≤3项，否则按无效标处理；

4、投标人须在投标文件中提供能反映标注“★”号参数要求的相关证明材料（证明材料包括：检测报告、产品说明书、产品宣传彩页、技术白皮书、 官网截图、产品界面截图，提供其中之一即可）； 为便于评审， 建议投标人在投标文件中标明证明材料对应的页码，并对参数指标进行标注。