                       体外除颤器（AED）主要参数要求
*1、总体要求：可供经过产品使用培训的人员或非专业医务人员在急救中心人员指导下使用。要求所供产品应是全新（供货时间的 3个月以内生产的）、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。
2、屏幕：设备主机自带显示屏，为了减少后期维护成本，节约AED电池电量，屏幕尺寸≤4 英寸,可显示设备相关运行信息。
3、具备双向波除颤技术，为防止心肌损伤，AED能量可支持150J放电。
4、电极片有效期：标配单副电极片有效期≥24个月。
5、设备工作环境温度：5℃～50℃。
6、配置的电池电量可支持 200J 除颤治疗次数≥150 次。
7、设备防水等级≥IP55，具备抗震功能，可承受在≥1m 高度跌落后仍可正常运行。
8、首次电击没有消除室颤时，第二次或第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次以后电击维持最高能量。
9、整机（含电池和电极片）重量≤3.5Kg。
10、为避免误操作，设备主机操作面板上可观察到的实体按键数量≤4个（开机键、成人儿童切换键、语言切换键、电击键等，提供实物图片证明）。
11、电极片可与同品牌医用除颤监护仪适配使用，便于急救操作衔接工作。
12、设备主机自带机盖（不包括便携包），电极片可存储在主机内部，避免电极片裸露在外，提高防尘防水性能。
13、AED具有语音提示功能。
14、设备从开始 AED 分析到放电准备就绪时间≤16s。
15、具备自检功能。
16、病人阻抗范围：25～200Ω。
17、除颤能量精度：≤±15%。
[bookmark: _GoBack]18、设备内部可储存≥3小时ECG抢救记录。
19、能量范围选择≥3 档。
20、AED主机电池盖板不含螺丝钉，紧急情况下快速安装或更换电池。
*21、设备配套带柜，且带柜具备声、光报警装置，当设备存放箱柜门被打开后，持续进行声、光报警，直至柜门关闭后停止。
22、 设备开机方式：开盖开机或按键开机。

注：技术参数中标“*”号必须满足或优于，否则投标无效；非“*”号允许负偏离≤3条，否则投标无效。


